超高端超声多普勒超声诊断仪技术参数（1）
一、设备名称：

超高端超声多普勒超声诊断仪  

二、数    量：一台
三、系统技术参数及要求：
3.1 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、其它。
3.2 要求为最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。
3.3 质保至少3年
3.4 ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器。
3.5 ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调。
3.6 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致。
3.7 探头接口≥5个。
3.8 高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头：
凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上；

线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上。
3.9 支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。
3.10 支持腔内STE剪切波弹性成像功能。
3.11 支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。
3.12 支持宽景成像技术
4、探头规格

4.1 探头频率：超宽频带或变频探头：
电子凸阵：超声频率
1.2- 6.0 MHz；

电子相控阵：超声频率1.5- 4.5MHz；

电子线阵：超声频率3.8-13 MHz；

电子凸阵容积经阴道：2.0-9.0MHz；
