超高端超声多普勒超声诊断仪技术参数（2）

设备名称：

超高端超声多普勒超声诊断仪
二、数    量：一台
三、系统技术参数及要求：
3.1 用途：超高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、妇科、乳腺、甲状腺、血管、小器官、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。

3.2 投标设备要求为国内生产的产品，必须为各厂家满足全身应用的最高档次机型；

3.3 高分辨率宽屏OLED显示器≥22英寸，操作面板具备液晶触摸屏≥15.6英寸
3.4 具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能

3.5 数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF）

3.6 彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图

3.7 具有组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M型多种模式
3.8 智能化组织均衡技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头

3.9 主机具备耦合剂加热装置：360度环绕加热方式，加热更均匀；加热温度分级可控
3.10 具有灰阶超宽视野成像扫描技术、彩色超宽视野成像扫描技术
3.11 超声造影成像技术，发射和接收过程中采用精确的相位和振幅调制控制，利用所获取的造影剂非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像: 具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式、具备爆破后再灌注显像技术、支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器、具备造影双幅模式下映射功能，支持同步测量、采用声诺维造影剂进行造影检查，造影剂有效显示时间≥8分钟
3.12 具备超微血管造影成像技术，采用独特算法，可显示细微血管网的造影剂灌注，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构，具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，评估病灶内的血管分布；
3.13 造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头；双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值；

造影模式下，支持智能图像零键优化技术

3.14 实时应变弹性成像技术

1）能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压；

2）提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像；

3）具备“映射”模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量。

4）具有质量因子，提高弹性成像的准确性。可自动判断组织的整体位移程度，与本底图像进行自动比较，得到高质量的弹性成像。

3.15 点式剪切波成像技术：定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段；可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)；支持凸阵、线阵探头、腹部介入探头
3.16 二维剪切波弹性成像技术

1）采用安全先进的多组梳状脉冲波激发，同时激发多组剪切波，通过对同一点多次测量，进行相关性矫正，确保测量准确性，提高定量重复性

2）同时定性和定量软组织弹性值、具有速度、位移、质量等多种显示模式；支持腹部、高频探头，拓展临床应用；测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)
3）可显示IQR四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页

3.17 具有宽景成像技术
4、探头规格

4.1 二维、彩色、频谱多普勒及谐波均可独立变频

4.2 探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用

4.3 探头类型：电子凸阵、相控阵、高频线阵、专用介入探头、电子腔内探头

4.4 腹部探头，频带宽度1.4-5.0 MHz，支持弹性、剪切波、造影
4.5 电子腔内探头，频带宽度3-8MHz，支持弹性、造影

4.6 高频线阵探头，频带宽度 3-9.6MHz，支持弹性、剪切波、造影

4.7 相控阵心脏探头, 频带宽度1.5-4.5 MHz，支持造影

4.8专用介入探头，频带宽度 1-4MHz支持弹性、剪切波、造影


